Bio-Rad NGC系统简易操作指南

1.开机顺序：打开BioFrac组分收集器电源（在仪器背面），待BioFrac组分收集器显示面板亮起后，长按NGC主机右侧电源按钮3秒

此时主机正面各模块的LED灯会亮起，LED屏显示Bio-Rad Logo后进入自检过程，此时触摸屏亮起进入启动状态，

然后打开控制电脑，双击桌面的ChromLab图标，而ChromLab软件主界面显示“CONNECTED to NGC”，且检测器显示处于Standby状态，NGC主机启动并与控制电脑成功连通，可开始运行

2.手动运行

点击流路示意图中任意一个模块图标，可弹出一个对应的操作对话框，比如点击泵图标，可弹出流速/压力/梯度混合/等参数控制菜单，可在该菜单内设置流速、压力限、混合梯度等

- 3.方法运行：调用方法模板

在ChromLab软件主界面中点击Open Template图标，打开方法模板，

在方法模板界面右侧选定需要的层析技术，然后在右侧菜单栏选择需要的应用子方法模板，双击后打开，假定选择，Anion Exchange-Anion Exchange方法，进入方法模板编辑状态，若采用预装柱进行实验，则可在Column Type下拉菜单中选择对应的预装柱（无论是Bio-Rad或是GE的产品，均能在下拉菜单中找寻到）

选择需要的预装柱后，由于系统会根据数据库内各预装柱自身信息进行相关的流速、压力限对方法进行设置，因此用户只需检查系统的配置是否与当前的状态对应，在方法编辑界面，进行每个步骤流速、洗脱方式、洗脱体积、进样、收集方式的设置，

若无问题，则点击上方Save As按钮，将其保存为方法（Method）后，点击Start Run即可开始实验。

- 系统维护注意事项：

①若 NGC 系统需要要过夜保存，可按如下步骤操作

NGC 系统能够耐受低浓度的盐溶液过夜。对于样品和高浓度的盐溶液，我们建议最好能能够进行及时冲洗，用洁净的去离子水充分地冲洗所有的阀，以去去除残留的高盐溶液

②若需要长时间封存系统，为了避免细菌等微生物的滋生生，请用20%乙醇或异丙醇将系统充满。